程序设计文件

WS 晶圆表面形象与翘曲分析说明

程序设计说明

中心剖面  最佳拟合平面  最小二乘法

文件目的。本文件整理晶圆分析程序的核心设计逻辑，说明中心剖面图如何取得与判读、最佳拟合平面的用途，以及如何以最小二乘法计算平面系数 a、b、c。程序先移除测量系统或载台造成的整体倾斜，再以残差描述晶圆本身的表面形貌与翘曲。

一 程序整体设计逻辑

程序采用 Python 本地分析服务与浏览器视觉化界面。Fmap.csv 提供晶圆正面高度，Tmap.csv 提供厚度；高度与厚度单位均为 μm。每个矩阵格点对应 0.06259189 mm，空白格代表晶圆外部，不纳入计算。

| 阶段 | 处理内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 逐列读取 Fmap 与 Tmap，忽略空白格 | 有效测量点 |
| 2 | 将行列索引转换为以晶圆中心为原点的 X Y 座标 | 实际位置 mm |
| 3 | 以 Front 全部有效点建立最佳拟合平面 | a b c 与倾斜量 |
| 4 | 用原始高度扣除拟合平面 | 去平面残差高度 |
| 5 | 计算 Warp Bow TTV 平均厚度与标准差 | 统计指标 |
| 6 | 完整数据用于统计，降采样数据用于热图与剖面 | 交互式分析界面 |

二 中心剖面图的绘制方法

中心剖面图是从二维晶圆测量图中，取穿过晶圆中心的一条水平线，将线上各位置的测量值画成曲线。现行界面显示 X 方向中央列；程序也保存 Y 方向中央栏数据，可再扩充为方向切换或双剖面显示。

x = (列位置 − 中心列) × 0.06259189 mm

| 剖面 | 纵轴数值 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 表面形貌 | Front 原始高度减最佳拟合平面高度 | 判断凸起 凹陷 非对称翘曲与局部异常 |
| 厚度 | Tmap 原始厚度 | 判断中心至边缘厚度梯度与制程均匀性 |

三 中心剖面图的意义

表面形貌中心剖面

曲线高于零：该位置相对最佳拟合平面凸起。

曲线低于零：该位置相对最佳拟合平面凹陷。

中央较高或较低：分别对应偏凸或偏凹的整体形貌。

左右形状差异明显：可能存在非对称翘曲。

局部尖峰或突降：可能来自颗粒、刮伤、局部形变或测量异常。

厚度中心剖面

曲线平坦：中心线上的厚度较均匀。

中央或边缘系统性变厚：可能存在制程厚度梯度。

左右不对称：可能反映研磨、抛光或镀膜均匀性问题。

局部尖峰：应搭配邻近区域与重复测量，排除污染或测量异常。

判读限制。中心剖面只代表穿过中心的一条截线；整片晶圆的 Warp 与 TTV 仍以全部有效点计算，不能用单一中心剖面取代全图统计。

四 最佳拟合平面

最佳拟合平面是最接近全部有效表面测量点的数学基准面，用于表示晶圆或测量载台的整体倾斜。它不是晶圆的实际表面，而是去除倾斜时使用的参考。

z = ax + by + c

| 系数 | 意义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| a | X 方向每增加 1 mm 时，拟合平面的高度变化 | μm/mm |
| b | Y 方向每增加 1 mm 时，拟合平面的高度变化 | μm/mm |
| c | 座标原点处的拟合高度；原点位于晶圆中心 | μm |

若晶圆本身近似平坦，但放在载台上略有倾斜，原始高度图会呈现一侧高、一侧低。扣除最佳拟合平面后，整体倾斜被移除，剩余残差主要反映晶圆真正的凹凸、翘曲与局部异常。

残差高度 rᵢ = zᵢ − (a xᵢ + b yᵢ + c)

五 最小二乘法如何计算 a b c

假设有 N 个有效测量点 (xᵢ, yᵢ, zᵢ)。最小二乘法选择 a、b、c，使所有测量高度与拟合平面高度之差的平方和最小。

E(a,b,c) = Σ [zᵢ − (a xᵢ + b yᵢ + c)]²

分别对 a、b、c 微分并令结果为零，可得到三个正规方程。程序不需保存所有点，只需在流式读取时累加九个统计量。

| 累加量 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| N | 有效点数 | 常数项 |
| Sx Sy Sz | Σx Σy Σz | 一次项与平均高度 |
| Sxx Syy | Σx² Σy² | 各方向平方项 |
| Sxy | Σxy | X Y 交叉项 |
| Sxz Syz | Σxz Σyz | 位置与高度交叉项 |

将累加量代入下列三元一次方程组：

[ Sxx  Sxy  Sx ] [ a ]   [ Sxz ]

[ Sxy  Syy  Sy ] [ b ] = [ Syz ]

[ Sx   Sy   N  ] [ c ]   [ Sz  ]

程序以高斯消去法解此 3 × 3 方程组，得到 a、b、c。之后再次逐列读取 Front 数据，对每个有效点计算残差 rᵢ，并以残差最大值减最小值作为 Warp。

六 中心座标下的近似简化

座标原点设在矩阵中心。若有效测量区域相对中心近似对称，通常有 Σx ≈ 0、Σy ≈ 0、Σxy ≈ 0，正规方程可近似简化如下：

a ≈ Σ(xᵢzᵢ) / Σ(xᵢ²)

b ≈ Σ(yᵢzᵢ) / Σ(yᵢ²)

c ≈ Σzᵢ / N = z̄

实际程序仍解完整方程组，因为晶圆缺口、边缘缺值或测量空白可能破坏对称性。完整解法在数据不完全对称时较可靠。

七 指标与拟合平面的关系

| 指标 | 计算方式 | 是否使用去平面数据 |
| --- | --- | --- |
| Warp | Front 残差最大值 − 残差最小值 | 是 |
| Bow | 中心 5% 区域平均高度 − 外圈 90% 以上区域平均高度 | 目前以原始 Front 高度计算 |
| TTV | Thickness 最大值 − Thickness 最小值 | 否 |
| 厚度标准差 | 全部有效厚度点的总体标准差 | 否 |

核心结论。最佳拟合平面负责移除整体倾斜，残差热图与中心剖面负责描述局部形貌，而 Warp、Bow 与 TTV 分别量化翘曲、中心相对边缘的形状，以及厚度均匀性。三者应搭配全图与剖面共同判读。

八 程序預測產出結果